市场调查邀请函

招标文件编号：吉安市妇幼保健院（儿童医院）设备采购JAFBGW-[2022]010          号

吉安市妇幼保健院（儿童医院）拟对部分设备项目进行市场调查，欢迎具备相关资质的单位前来报名投标。现将有关事宜公告如下：

一、项目内容：

1、调查设备名称： 听力筛查仪 等设备

2、具体技术要求：

品目一：听力筛查仪

一、技术参数

01中文界面：测试精度高，避免漏筛；全中文界面，中文输入

02耳声发射类型：瞬态声耳声发射TEOAE

03机器操控方式：大屏幕LED背光彩色液晶触摸屏控制，可带手套操作

04刺激声类型：非线性短声Click

05刺激声频率范围：1.5～4.5 kHz

06刺激速率：接近60Hz

07刺激强度：70～83 dB SPL（45～60 dB HL）依靠耳道容积自行校准

08探头适配助理：可实时观察探头佩带情况，有助于提高操作速度，探头角度：探头与探头线成 90°弯,非 180°。

09内置自检测试腔：主机内置自检校准测试腔，实现探头自检校准。

10探头与主机连接：人体工程学探头，采用屏蔽软线连接，不易折断

11内置存储容量：可存储≥300听力筛查结果

12电池类型：≥1700mAh锂电池，3.7V, 6.7Wh

13整机重量（含电池）：≤290g,重点轻,软探头,不会损伤新生儿耳道

14语言设置：可中英文互相切换

| 二 | 标准配置清单 |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | 听力筛查仪主机 | 1套 |
| 02 | 坞站 | 1个 |
| 03 | 探头 | 1套 |
| 04 | 清洁套件 | 1套 |
| 05 | 可充电锂电池 | 1块 |
| 06 | 充电转换插头 | 4只 |
| 07 | 盒装耳塞 | 1盒 |
| 08 | 探头尖端 | 5个 |
| 09 | 通针 | 3根 |
| 10 | 中文说明书 | 1册 |
| 11 | 便携包 | 1只 |
| 12 | 设备内置探头校准耦合腔 | 1个 |

品目二：阴道分泌物检测仪

测试速度

≥60T/小时

准确率

检测仪自动分析判读样本中成分与肉眼判读结果的符合率：≥90%

样本自动稀释

自动检测样本浊度，高浓度样本自动稀释

智能检测

全流程全自动化智能化检测，无需人工干预

集成芯片

“镜检+干化学”一次性集成芯片，杜绝样本交叉污染

形态学检测

自动识别上皮细胞、白细胞、杆菌等有形成分

干化学检测

自动检测分泌物的唾液酸苷酶（SNA）、β-N-乙酰氨基葡糖苷酶（NAG）、脯氨酸氨基肽酶（PIP）、白细胞酯酶（LE）、过氧化氢（H2O2）浓度及pH

网络功能

外接RS232、USB接口，可以与医院计算机网络、LIS系统连接

售后服务

产品终生保修

配置要求

配有相关的工作站

品目三：插件式病人监护仪

1.1 模块化、插件式监护仪。

1.2 主机、显示器、测量模块插槽、记录仪一体化设计。

1.3 主机集成不少于4个模块插槽, 主机、显示器、测量模块插槽、记录仪一体化设计。

1.4 支持连接模块扩展插件箱，插件箱可扩展8个插件槽位。

1.5 监护仪适用于成人、儿童和新生儿，并配置成人、儿童相应的血氧血压附件。

1.6 心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)。

1.7 可通过联合血氧偏离报警限的范围和血氧偏离报警限的时间分析生成报警，减少误报警。

1.8 可选配十二导心电，支持心电信号进行诊断分析，诊断算法通过通过欧洲CSE数据库测试。

1.9 选配伟康旁流, 旁流呼气末二氧化碳抽气速率低至50ml/min，适合呼吸微弱的病人使用，不再需要传统的脱水瓶。

1.10 可选配两种麻醉气体

1.11 选配IBP双通道监测功能，最大支持升级8通道有创压监测，支持CVP、ART、PA等测量

1.12 可选配双频指数模块（BIS）以及呼吸力学模块（RM）；可选配有创心排（C.O.）

1.13 可选配同品牌呼末二氧化碳模块

1.14 监护仪配置转运监护模块，转运监护模块配置要求。

1.14.1 屏幕尺寸不小于5英寸彩色触摸屏，支持屏幕锁，防止误操作。

1.14.2 一体式防滑提手，便于移动使用，专门为病人转运监护而设计。

1.14.3 防护等级IP44 。

1.14.4 可充电锂电池，续航时间≥5.5H，支持在不开机情况下查看电池电量。

1.14.5 可直接接至监护仪，将转运的监护信息直接导入至监护仪，有效地保证病人监护信息的连续性。

1.20 屏幕尺寸不小于12英寸大屏幕彩色显示屏。

1.21 支持同屏显示13道波形，可根据医护人员临床观察需要自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察。

1.22 主界面上支持自定义快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯，调整快捷键数量和顺序，提高科室工作效率，

1.23 支持机内存储＞6G数据,1G存储空间的数据存储量如下：

至少68000组无创血压测量回顾

至少4500组报警事件/心律失常事件回顾

1.24 无需返厂即可在线升级12导心电功能。提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测 功能，导联脱落情况下仍能保持监护。

1.25 支持房颤心律失常分析功能，支持不少于16种实时心律失常分析，提供证明材料。

1.26 在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心 脏前壁、下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

1.27 在诊断模式、监护模式和手术模式下，均支持进行ST段分析，提升心电监护病人的安全性

1.28 在诊断模式下，支持不低于94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持105dB的共模抑制比。

1.29 无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-480分钟内的任意整数数值

1.30 支持NIBP清洁模式，对NIBP气路进行维护，减少气路障碍，有效延长泵使用寿命，提高测量 准确性

1.31 除AC电源指示灯外，机器配备三个独立的报警灯，显示在三个不同的报警灯位置，并且可以同时显示且分别显示，以提供更直观的报警提醒；含静音指示灯，在静音状态下常亮，以避免医护人员疏漏报警状态。

1.32 同品牌具备多参数数字遥测监护产品，支持未来科室的遥测监护系统升级需求，可实现有线、 无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网

1.33 支持用户自行安装激光打印机驱动。

1.34 监护仪可配备电池总容量不低于9600mAh，在环境温度25℃，监测NIBP、SpO2和ECG参数的条件下，电池支持监护仪连续工作时长不得低于8小时。

1.35，所投监护仪设计使用年限10年；

品目四：无线胎儿监护系统（一拖六）

1.整机

1.1监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），自动胎动（AFM）；

1.2无线探头技术：采用无线探头进行监护，通过无线技术将胎心率、宫压、胎动等监护信息传输到工作站进行管理，免除线缆对孕妇的束缚；

1.3采用集成化多床位无线胎心监护工作站；台车可360°随意旋转，探头任意取放，无需放置固定位置。

1.4多床位监护：一套工作站标配同时监护6床单胎孕妇；最多可同时配置15个无线探头，无线监护8个孕妇，最大化节约医疗空间；

1.5显示：配置≥21.5英寸医用一体机，同时支持全触摸屏和键盘输入操作；中文/英文操作界面，界面简洁，易学易用；

1.6胎心率110-160bpm正常范围区域标识（可调）；

1.7具有监护计时提醒功能，10、20、30、40、50、60分钟可选；

1.8能打印多种报告，包括支持三类图形评估报告在内多种报告系统；

1.9符合国际标准的三级声光自动母亲/胎儿参数报警功能，报警界限根据需要可调节；

1.10 SOV（信号重合）报警功能；

1.11回放功能：支持自动播放CTG，可回放≥24小时CTG和母亲生命体征趋势；

1.12具有超声传感器信号质量、电池电量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

1.13掉电保护功能：每分钟自动暂存；

1.14具有强大的数据库，海量存储，全程CTG浏览，便于快速了解整体监护情况，并可选段诊断、打印；

1.15工作站的扩展性强，可将床边机胎监以无线wifi的方式接入，一套工作站采用无线探头+床边机胎监混合应用最多可监护12床，实现数据的统一管理。

1.16 探头可任意组合监测单胞胎、双胞胎以及三胞胎。

2.胎儿监护指标

无线探头：

2.1胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定；

2.2超声工作频率：1MHz；

2.3超声波束声强：Iob<10mW/cm2；

2.4胎心率范围：50~240bpm；

2.5分辨率:≤ 1bpm；

2.6宫缩压力：无凸点探头设计， 0-100相对单位，分辨率：≤1；

2.7胎动：自动胎动检测，曲线或黑块显示，显示并打印胎儿活动图；

2.8胎动计数显示范围：0-999；

2.9探头防水设计: IPX8防水等级；

2.10支持单胎、双胎、三胞胎功能，单双三胎任意配置；

2.11无线探头工作距离≥20m（明视），满足临床科室使用需求；

2.12无线探头内置锂电池，充电时间≤5小时，使用时间≥8小时，电池寿命循环充放电次数≥500次；

2.13一体化探头槽设计，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放；

2.14无线探头彩屏显示，可显示探头类型、电池电量、信号质量、窗口号、孕妇姓名、胎心数值、宫缩数值；

2.15无线工作频段：2.4GHz 无线WIFI频段。

3.配置要求

3.1移动台车1台；

3.2医用触摸屏一体机1台；

3.3打印机1台；

3.4无线胎心监护探头6个，无线宫缩压力探头6个；

品目五：医用干燥柜

一：设备参数及配置

1	技术要求

1.1	主体

1.1.1.1	外观要求：	喷塑外观；显示屏和控制面板位于设备右侧控制板上，操作位置适宜，符合一般操作者的使用习惯，符合人机工程学的要求。

1.1.1.2	材质要求：	外罩采用喷塑处理，板材厚度≥1.5mm；舱体采用优质SUS304不锈钢，板材厚度≥1.2mm。

1.1.1.3	舱体结构：	舱体采用整体焊接方式成型，多孔式出风口，每层格栅处均有出风口，干燥时有效保证热风吹到器械上，提高干燥效率。

1.1.1.4	保温材料：	采用橡塑海绵，闭泡式结构、防火性能好、导热系数低、绿色环保。

1.2	密封门

1.2.1	密封门材质要求：	外板采用冷轧板钣金折弯成型，表面喷塑处理，板材厚度≥1.5mm；内板采用优质SUS304不锈钢，板材厚度≥1mm。

1.2.2	密封门结构要求：	密封门中部具有观察视窗，在有效阻隔舱体内热量损耗的同时可实时观察腔内物品干燥情况；单门结构。

1.2.3	门密封要求：	"旋转式门把手，关门预紧，保证密封效果。

密封胶条嵌于舱体，采用圆弧形中空结构，柔韧性强，与密封门贴合性更好。"

1.2.4	密封门转轴要求：	密封门采用隐藏式十字铰链转轴，转轴整体置于设备内部，开关闭合顺畅无阻滞，外形简洁美观。

1.3	进风加热系统

1.3.1	风机要求：	采用品牌交流离心风机，风量大，噪音低。与风机风口联接，采用锥形结构设计，最大限度减少风量损耗，增加与加热管的接触面。

1.3.2	过滤器要求：	采用HEPA高效空气过滤器，过滤精度0.3μm，滤褶方向垂直于地面，符合高效过滤器的安装要求，有效阻隔空气中的粉尘颗粒等进入干燥舱体内。

1.3.3	加热箱要求：	采用整体加热箱结构，密闭结构，保温性能好，PTC散热器加热方式，加热效果好，安全可靠。

1.4	控制系统

1.4.1	控制器要求：	"采用高性能32位控制器，具有多个RS485/232接口，方便扩展设备功能。

控制器功能强大，集成了8路数字量输入、8路数字量输出、3路温度信号采集通道。5寸高清液晶屏显示，可视性强，触摸式感应按键控制，操作简便。

采用相互独立的开放程序，内置≥8套程序，≥2套默认程序，干燥温度设置范围40℃～90℃，干燥时间设置范围1～999min，各运行参数可调，操作灵活方便，用户可根据需求自行设置。"

1.5	整体参数

1.5.1	外形尺寸	≤765（宽）×543（高）×725（深）mm

1.5.2	舱体尺寸	≥550（宽）×450（高）×330（深）mm

1.5.3	容积	≥80L

1.5.4	装载容量	可一次性处理≥2个DIN标准器械托盘

1.5.5	电源要求	AC220V，50Hz

1.5.6	功率要求	2kVA

1.5.7	可适应性要求	工作环境温度：5℃～40℃   相对湿度：≤90%

2	标准配置

2.1	主机 1台

2.2	格栅 2个

2.3	DIN标准器械托盘 2个

2.4	积水盒 1个

品目六：超声骨刀

一、主要技术参数：

1.电源电压 :100V-240V~  50HZ/6OHZ

2.工作尖尖端主振幅：20-80um

3.工作尖尖端横向振幅：≤30um

4.＃工作尖振动频率：24.0 KHz ~29.5 KHz

5.保险丝：2XT1.6AL   250V

6.蠕动泵流量：30~110ml/ min

7,导出的输出声功率：200~500mW

8.主声输出面积：<10mm2

9.次级横振声输出面积：<20mm2

10.主机重量：2.8 kg

11．多功能脚踏，可灵活控制模式、功率和水量

二、功能简介：

- 全新7寸彩色触摸晶屏，中文显示，精简 Ul 一目了然。

- 2，选择性切割识别，以微米切割力，得手术之精确。

3．快速频率跟踪，性能更稳定、切割高效。

4．微动力系统，引领微创潮流。

5,经典故障报警，为安全保驾护航。

6．手柄能耐134℃高温和0.22Mpa高压消毒。

7,静音泵供水系统，衬托舒适体验。

三、主要配置：

手柄：接插式光纤手柄1支：

多功能脚踏1个：

工作尖：共7枚：

骨切割、骨劈开：

US1工作尖1枚：直线平齿刀头，在颌骨手术对较大骨截面进行高效骨切开

US2工作尖2枚：直线交错锯齿刀头，行牙槽嵴扩张术、骨劈开、骨移植：增骨，骨移植手术，正畸PA00手术，骨修整

US4工作尖1枚：直线扁平圆头，骨成形术，收集骨屑、刮治炎症组织

US5工作尖1枚：直线扁平直头，高效骨成形，骨屑收集，微创拔牙

UC1工作尖1枚：直线薄刃刀头，用于微创切除韧带及牙根手术；微创拔牙、牙骨黏连，取植体，取残根，取断根

UL3工作尖1枚：表面镀砂，圆头磨头，精细作用于接近软组织非创伤切骨：囊腔清创，上颌窦提升，骨刺修整

- 品目七：胎儿母亲监护仪

- 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）,母亲参数（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸、体温）；

- 多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1 mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

- 无凸点设计的宫缩探头，0~100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动；

- 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

- 不小于10英寸高清晰屏，多角度翻转；

- 监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

- 内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

- 每十分钟自动打印时间、日期、母亲参数（心率、血压、血氧、呼吸、体温等参数数值）；

- 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

- 具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

- 双胎心率重合报警(SOV)，母胎心率信号重合验证；

- 在宫缩数值大于50单位的情况下，在界面上弹出禁止测量血压的提示信息；

- 探头不小于IPX8防水等级；

- 探头可在水下1.1m工作24小时，支持水中分娩，需提供相应检测报告说明；

- 宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响，确保TOCO测量的精准性，需提供相应的专利文件说明；

- 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

- 支持选配无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放，无线探头工作距离＞100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力；

- 可选配无线TOCO探头外接心电导联线测量母亲心率

品目八：移动交互式气管插管模型

1、模型为成年人上半身，内置锂电池，可用于户外训练。外接设备可通过无线方式和模拟人连接。

2、外接设备可选用平板（IOS/Android/Windows 不限）或计算机（Windows），通过扫描二维 码或在浏览器内输入地址连接模拟人，外接设备不需要安装软件。

3、系统可用于气管插管流程和气管插管技能的训练和考核。训练模式下，系统可根据操作者 使用情况自动评分。考核模式下，教师可对学员的每一操作步骤进行点评和打分。可设置评 分参数，增删操作步骤，调整操作次序并设置各步骤分值，导出学员成绩。

4、系统可检测模拟人仰头角度、喉镜使用状况、气管插管插入深度和通气容量、通气时间间隔，并通过虚拟现实技术同步展示气管插入动态、插入位置以及学员的通气曲线。可通过操作日志回顾气管插管整个操作过程，在操作结果中了解学员的操作错误点。

5、系统可针对气管插管操作中常见错误进行训练和考核：如操作流程错误、器械准备不足、仰头角度不正确、气管插入过深、气管插入支气管、气管插入食道；插管时牙齿受压过大；喉镜使用时间过长；通气容量、通气间隔错误、操作时间过长；人文关怀不合格等。

6、若气管插管插入正确位置，通气时可观测到模拟人胸部胸廓起伏，可用听诊器判断插管位置。若气管插管插入支气管，通气时可观测到模拟人单侧胸廓起伏。

品目九：高级儿童气管插管模型

1、逼真的儿童口、咽、气管以及两肺（塑料囊袋）和胃（塑料囊袋）等解剖结构 。

2、可经口、鼻气管插管 。

3、人工呼吸面罩通气。

4、经口鼻腔气道液体吸引 。

5、儿童头颈可后仰，以便开放气道 。

6、可以通过吹气方式，测试插管位置是否正确

7、检验气管插管正确与否：导管插入气管，充气时将使双肺膨胀；如果导管误插入食管，充气时将使胃膨胀。

8、可以进行打开气道练习和复苏球-面罩，复苏球-插管之间通气练习。

品目十：高智能（云终端）心肺复苏模拟人

一、可通过有线或无线方式连接模拟人，无线方式下，可通过平板电脑扫描二维码连接模拟人，移动端不需要安装软件Windows、IOS 或 Andriod 平台不限,模拟人电池内置，可方便的转移“病人”，不受场地限制。

二、心肺复苏全身模拟人功能：

（1）模拟生命体征：

·模拟人复苏成功后，瞳孔由散大自动变为正常，颈动脉有博动、有呼吸音。

·颈动脉反应：按压时同步会产生动脉搏动。

·模型处于中位时，气道可自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管

·可进行人工呼吸和心外按压。

（2）模拟人系统可监测用户取出口中异物、判断意识、触摸脉搏以及 CPR 操作过程，模拟人复苏成功瞳孔由散大自动变为正常。

三、模拟人内置锂电池，可在户外进行心肺复苏训练或考核。

四、训练模式下，可进行操作流程训练，包括判断环境安全、拨打 120 电话、取出口中异物、脉搏评估时间等。整个训练过程中，可用曲线同步显示按压、吹气、循环次数并可显示学生

的操作日志。错误提示包括按压中断时间、按压过大、按压过小、按压多次、按压少次、回弹不足，按压位置错误、吹气过快，吹气入胃，吹气多次、吹气少次等。训练结束后，系统自动给出训练数据统计及成绩单。

五、考核模式下，用户可自行设置考核参数，包括考核时间，按压中断时间、按压频率、按压正确率，吹气正确率，吹气时间，脉搏评估时间等。考核过程中，系统可同步显示模拟人

操作曲线、操作数据统计和操作日志，老师可对考生的人文关怀、模拟人摆放体位、按压手法进行评估。考核结束后，系统可自动评判操作是否合格，并给出整个心肺复苏考核过程的数据统计和成绩单，老师可对学生的整体操作情况进行点评并输入到成绩单中。

六、老师可管理学员的成绩单，考试成绩单可导出、打印。

七、模拟人采用无线连接，内置锂电池，工作时间不小于 6 小时。可体现瞳孔正常、散大；脉搏搏动；口腔异物；仰头举颌；意识判断等生命体征和操作状态。

品目十一：模拟除颤训练套装

1、设备由显示界面、监护、起搏、除颤、设置面板以及训练专用除颤手柄等结构所组成。

2、焦耳能量可选择，可根据除颤要求设置。

3、产品同时可以进行心电监护及起搏训练。

4、模拟除颤仪具有彩色液晶屏幕，可显示心电图波形，分析当前采集的心律是否可除颤。

5、语音功能可选择静音或提示音方便训练及考核。

6、可单独训练使用，也可与 CPR 模拟人交互训练使用。

品目十二：高智能数字化儿童综合急救技能训练系统（ACLS 高级生命支持、计算机控制）教师机

一、生命体征模拟：

1、观察瞳孔，一侧正常，一侧散大。

2、模拟两侧颈动脉、右侧桡动脉、肱动脉、股动脉搏动。

3、模拟气道异物梗塞状态：咽部异物梗阻、主气道梗塞

4、十余种呼吸模式：正常呼吸、呼吸过缓、呼吸过速、呼吸过浅、呼吸过深、库斯穆尔呼吸、

潮式呼吸、间停呼吸、叹气样呼吸、不规则喘息、呼吸暂停。

5、模拟自主呼吸，胸部起伏，可实现双侧、左侧单侧、右侧单侧胸部起伏

6、听诊音：包括心音、呼吸音、肠鸣音;其中正常心音、呼吸音可根据监视器心率、呼吸频率调节

6.1、配有医教听诊器，外观同真实医用电子听诊器，并配有 LED 液晶屏，听诊效果真实，音量可调节。听诊器内置可拆卸锂电池，可使用 micro-usb 充电线进行充电。医用听诊器自带心、肺、腹部音源共计 122 个。

6.2、医用听诊器包括两种使用模式：SP 模式和音源列表模式。使用时，可将听诊标签无痕粘贴在模型体表或 SP 衣服内部表面上。当听诊器接触到对应的解剖位置时，可在听诊器内听到

对应的病例听诊音。

6.3、在 SP 模式下，又细分为训练模式（实时显示听诊位置和听诊音名称）和考试模式。听诊器在音源列表模式下，听诊器不必接触听诊标签，可随机、顺序、循环播放听诊器内听诊音，可单独使用(非接触芯片标签使用和电脑控制使用）。

7、生命体征监视器：心电图、心率、呼吸频率、血压、体温、血氧饱和度、呼气末 CO2 分压等

8、肤色：混合性紫绀、中心性紫绀、周围性紫绀。

二、临床急救技能训练：

1、CPR：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口（BVM）、气管插管等多种通气方式，电子监控气道开放状态、气管插入深度、吹气次数和吹气量、按压次数、按压的位置和深度。全程中文语音提示。

2、真实除颤、起搏：与自备的真实除颤起搏器配套使用，实现真实除颤、起搏功能

3、模拟除颤起搏：模拟人从 ECG 模拟器上获取心率，并接真实的临床监护仪，使用临床的除颤或起搏设备进行除颤和起搏训练，模拟人心率发生相应的生理变化。

4、心电监护：自带心电感应系统，与自备的真实心电监护仪配套使用，实现心电监护。

5、模拟心电监护：与多参数模拟心电监护仪配套使用，实现模拟心电监护。

6、模拟 AED：多媒体动画展示 AED 操作过程，与自动体外除颤仪配套使用，实现 AED 训练。

7、真实 AED: 与不同厂家、不同型号的 AED 配套使用，实现真实 AED 训练。

8、气道管理：逼真的口，鼻，舌，牙龈，咽喉，食道，会厌，气管;可经口气管插管，吸痰，可模拟气道异物梗阻状态;可进行气管切开，插管过深后仅右侧肺通气。

9、进行 PETCO2：确认气管插管位置和监测复苏操作的有效性。

10、模拟人脏器有：双肺、胃、膀胱、直肠，双肺可通气，膀胱和直肠可灌入或引流出液体。

11、双侧均可进行穿刺抽气减压及穿刺抽液：可进行气胸和液胸的闭式引流操作训练以及引流管的术后护理练习。

12、插胃管：进行洗胃，支持腹部听诊检测插管位置。

三、基础护理训练：

1、基础护理：皮肤护理（如洗浴、换衣）、口腔护理、包扎训练、更换尿布、造瘘口护理等。

2、导尿：可更换男/女会阴，进行男/女导尿术。润滑过的导尿管可以通过尿道口插入尿道，进入膀胱。当导尿管进入膀胱时，人造尿液就会从导尿管口流出。

3、腹部处有造瘘口，可进行造瘘护理

4、手动血压测量手臂,在血压测量手臂上，可用真实血压计及听诊器进行血压测量。

5、静脉穿刺/输液：手臂静脉、股静脉、足背静脉、肌肉注射。

6、骨髓穿刺：胫骨，明显的体表标志，有模拟骨髓流出，可进行骨内输液操作。

7、可活动颈椎、肩关节、腕关节、髋关节、膝关节、踝关节;可摆放成坐位、卧位等各种体位;

四、软件：包括系统课件、专项技能训练、系统脚本操作、系统设置、脚本编辑。五个方面，注重课堂教学与临床实践相结合，训练学生、医护人员临床诊断思维能力与急救操作流程。

（一）系统课件：该课件可进行 PBL 教学方式，提供真实病例，与学生进行病例讨论与医学理论教学，多媒体课件示教，图文并茂，便于老师讲解、学生理解，共包含以下 9 个课件：1、儿童急救医疗支持体系。2、儿童评估 3、呼吸系统急症。4、心血管急症。5、液体和给药。6、外伤和烧伤。7、毒物急症。8、儿童死亡。9、需要特殊护理的儿童。

（二）专项训练：软件内保存百余道试题，支持急救理论知识、急救场景、病例、CPR 以及气管插管等训练操作，通过习题测试以及真实操作，训练学生的诊断思维能力及急救操作能力，使学生重视急救操作操作流程。是训练临床急救诊断思维、技能操作考核的最佳选择。包含窒息复苏理论知识练习、儿童心律识别训练、心肺复苏急救训练、气管插管训练、仿真除颤训练、AED 使用训练、注射泵使用训练、输液泵使用训练 8 项试题、操作训练。

（三）场景脚本训练/考核：通过真实的案例，帮助及培训医生在不同系统的临床诊断治疗思维能力和急救操作流程。模块共有以下 12 种病例：儿童心动过速、气道异物堵塞、婴儿颅内高压、儿童哮喘、糖尿病酮症酸中毒昏迷、RSV 毛细血管支气管炎、急性有机磷中毒、镇静药引起窒息、张力性气胸、婴儿休克、儿童哮吼、一氧化碳中毒。事件包含如下 6 大类，100 余项操作，训练学生临床诊断思维能力：评估 14 项、气道 27 项、呼吸 15 项、循环 10 项、药物 5 项、其他 30 项。支持用户根据教学内容自由添加所需的操作

（四）系统设置：内容包括系统配置设置、讲师登录密码修改

（五）脚本/案例编辑：开放的病例编辑功能，老师可根据临床实际或教学需要自主编辑所需的急诊病例，供学生训练使用。可设置模拟病人病情发展过程、设置病人生理参数、设置治疗过程，以及治疗后的效果，可对各种不同的病情进行训练和考核

1、每个脚本由多个场景连接而成，从前面一个场景转入后面一个场景，只有当完成了指定的操作后才能转换，对于不同的脚本场景都不相同。

2、软件脚本编辑支持打印功能

五、局域网络教学：支持全体教学、自学、练习及考核，教师机可监控所有学生机操作状态。

品目十三：移动交互式婴儿心肺复苏模拟人

1、可通过移动端扫描二维码无线连接模拟人，移动端不需要安装软件。移动端可选用手机或 平板，IOS 或 Andriod 平台不限。

2、模拟人内置锂电池，可在户外进行心肺复苏训练或考核。

3、训练模式下，由语音全程引导操作流程。可同步显示按压、吹气、循环次数以及错误提示。错误提示包括按压中断时间、按压过大、按压过小、按压多次、按压少次、回弹不足，按压位置错误、吹气过快，吹气入胃，吹气多次、吹气少次等。

4、考核模式下用户可自行设置考核参数，包括考核时间，按压中断时间、按压频率、按压正确率，吹气正确率，吹气过快等。考核结束后，系统可自动评判操作是否合格，并给出整个心肺复苏考核过程的数据统计。

5、检查肱动脉反映：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。

品目十四：移动交互式儿童心肺复苏模拟人

1、可通过移动端扫描二维码无线连接模拟人，移动端不需要安装软件。移动端可选用手机或 平板，IOS 或 Andriod 平台不限。

2、模拟人内置锂电池，可在户外进行心肺复苏训练或考核。

3、训练模式下，由语音全程引导操作流程。可同步显示按压、吹气、循环次数以及错误提示。错误提示包括按压中断时间、按压过大、按压过小、按压多次、按压少次、回弹不足，按压

位置错误、吹气过快，吹气入胃，吹气多次、吹气少次等。

4、考核模式下用户可自行设置考核参数，包括考核时间，按压中断时间、按压频率、按压正确率，吹气正确率，吹气过快等。考核结束后，系统可自动评判操作是否合格，并给出整个心肺复苏考核过程的数据统计。

5、检查肱动脉反映：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。

品目十五：高级婴儿气道阻塞及CPR模型

- 背部排击法：将患儿骑跨并俯卧于急救者的胳臂上，头低于躯干，固定头部，并将其胳膊放在急救者的大腿上，然后用另一手的掌根部用力拍击患儿两肩胛骨之间的背部 4-6 次，使呼吸道内压骤然升高，有助于松动异物和将其排出体外。

- （2）胸部手指猛击法：患儿取仰卧位，抱持于急救者手臂弯中，头略低于躯干，急救者用两手指按压两乳头连线与胸骨中线交界点一横指处 4-6 处。必要时可与以上方法交替使用。直到异物排出。

功能特点：

1、正常的气道阻塞模拟：进行人工呼吸时，若模拟患儿的胸部能起伏，说明没有异物，采取胸外拇指按压复苏处理。若模拟患儿的胸部不能欺负，判定为模拟患儿为起气道异物梗塞 ，采取小儿海氏急救法操作。

2、可进行标准的 CPR 操作：人工呼吸和心外按压；

3、气道贯通时的胸部扩张；

4、窒息、异物阻塞气道的模拟：可将梗塞异物（黑色海绵块）放入口腔咽喉处，模拟婴儿气道梗塞现场。

5、标准婴儿真人比例设计及准确的标准布局。

6、精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨

品目十六：高级婴儿骨髓穿刺模型

1、婴儿双腿胫骨均可行骨髓穿刺操作，针感逼真，进针后会有落空感，模拟骨髓流出。

2、穿刺后骨面的针孔可修复。

3、每根模拟胫骨的每个侧面都可以穿刺。

4、皮肤、胫骨可更换

品目十七：高级婴儿腰椎穿刺模型

1、仿照婴儿真人大小，可在侧卧位或坐位上进行操作练习。侧卧硬板床上，双手抱膝，大腿 膝盖贴近腹壁，头向胸前弯曲，双膝向腹部弯曲，腰背尽量向后弓起，也可模拟坐位。

2、骨性标志准确：棘突间隙、骼后上棘明显。可进行腰椎穿刺麻醉和腰椎穿刺采取脑脊液检查操作

3、穿刺部位：3～4 或 4-5 腰椎间隙。

4、手感真实，有阻滞感，进针突破感强，穿透会有落空感，穿刺正确有模拟脑脊液流出，可注入麻醉药物。

5、配有备用椎管和穿刺针。

品目十八：小儿腹腔穿刺训练模型

1、该模型主要用于小儿腹腔穿刺术技能训练。

2、采用优质混合胶制成，质地柔软，手感逼真。

3、穿刺正确进入腹腔时，有较明显的落空感。

4、其他功能：整体护理，导尿术、鼻饲术等

5、穿刺部位可进行反复多次穿刺无泄露。

品目十九：小儿胸腔穿刺模型

1、该模型主要用于小儿胸腔穿刺技能训练。运用该模型可以进行标准的胸腔穿刺操作。

2、体表标志明显，可以触及肋骨及肋间隙。

3、可以在腋后线、肩胛线进行胸腔积液穿刺。

4、正确穿刺可以抽出胸腔积液。

5、采用优质混合胶制成，真人尺寸大小，解剖结构准确，形象逼真，质地柔软。

6、模型便于清洗，可反复操作。

品目二十：儿童股静脉与股动脉穿刺仿真标准化病人

1、可进行儿童股静脉与股动脉穿刺教学和操作训练。

2、用橡皮球气囊模拟股动脉搏动，在大腿根部可触摸到股动脉跳动，在搏动位置内侧确定股

静脉位置并进行穿刺。

3、进行股静脉与股动脉、注射、抽血、输液、输血等操作训练。

二、市场调查文件要求密封送达。信封上注明产品名称、经销公司、报价人、地址、联系方式以及“不准提前启封”字样。信封及封口上应加盖报价人公章及授权代表签字。

三、市场调查文件报送时间：2022年11月11日17:00点前（逾期或不符合规定的报价文件恕不接受）

四、集中调查时间：电话通知

五、报送地点：吉安市妇幼保健院（儿童医院）设备科

六、市场调查文件（市场调查文件需胶装）内容：

（1）市场调查表设备类请用附表1填写，

（2）法定代表人授权委托书

（3）营业执照、医疗器械经营企业许可证、税务登记证复印件

（4）所调查设备医疗器械注册证、属第一类医疗器械的提供产品备案证与信息表、注册登记表等复印件

（5）其他资质证明文件（有具体要求的须一起报送）

（6）产品授权委托书

（7）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（8）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录

（9）需做技术参数响应偏离表

特别提示：产品报价机构请在调查医用设备信息采集备案表的备注中填写所报价设备的品目。

七、产品报价不得高于江西省医药采购服务平台价格和其他市级已招标中标价。

八、所有投标文件须在有效期内并盖红章，投标人未按以上规定投标的作为无效投标。

九、价格承诺：提交市场调查函的单位必须承诺供货价格为本省最低价。

十、参与市场调查的产品供货商可以针对上述品目中的产品全部报价也可以仅对单一或者多个产品进行报价

设备科联系电话：0796-822316

联系地址：吉安市妇幼保健院（儿童医院）设备科

二〇二二年十一月一日

市场调查价格承诺函

致：吉安市妇幼保健院（儿童医院）

我单位在参加贵方         项目的（市场调查）活动中，郑重承诺如下：

我方在此声明，本次市场调查活动中提供的所有资料都是真实、准确完整的，所提供产品       品牌       （品牌及规格型号）报价为江西省内同期、同型号、同品牌、同配置最低价，如因虚假资料、虚假报价所产生的一切后果完全由我方承担。

承诺人（产品提供企业）盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿

法定代表人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

法定代表人电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日          期： ＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

| 附表一 吉安市妇幼保健院（儿童医院）调查医用设备信息采集备案表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品提供机构名称： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品注册名称 | 生产企业名称 | 产品注册证号 | 规格型号 | 原产地 | 单 价 |  | 备注 |
| 合 计 | 大 写 |  |  |  | 小 写 |  |  |
| 注释：1、同时准备的材料还包括产品提供公司的三证、生产企业的三证、产品技术参数说明、产品彩页及产品的配置清单等，如是进口产品须有相关报关单资料。 2、产品提供机构名称处需要加单位公章，投标责任人处先文本打印出名字后再手签确认，原产地处进口产品到国、国产产品到县（区） 3、严格按照公平、公正、公开的原则进行此工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 责任人（签名）： 联系电话： 医院参与人员（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |